## Slide 1: СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДЕТЕКТОРОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК
Институт физико-технических проблем
Докладчик: начальник ОПС Бабин В.И.
ППСР-25

## Slide 2: Введение
Сцинтилляторы-материалы, в которых возникает кратковременная световая вспышка под действием ионизирующего излучения.
Тканеэквивалентные сцинтилляторы представляют собой материалы, которые имитируют свойства человеческой ткани при взаимодействии с ионизирующим излучением, эффективный атомный номер которых близок к эффективному атомному номеру биологической ткани (Zэфф=6-13) [1].
2
[1] ГОСТ № 23077-78 Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные

## Slide 3: Состав сцинтилляторов
вещество вводимое в сцинтиллятор, способное испускать оптические фотоны под действием возбуждения, полученного от молекул основного вещества
вещество прозрачное для фотонов сцинтилляции, весовое содержание которого в сцинтилляторе преобладает
вещество, вводимое в органический сцинтиллятор и преобразующее световое излучение первичной сцинтилляционной добавки в более длинноволновое
Основное вещество сцинтиллятора
Первичная сцинтилляционная добавка
Вторичная сцинтилляционная добавка
Пара-терфенил
1,4-бис(5-фенилоксазол-2-ил) бензол
Полистирол
3
3

## Slide 4: Области применения
Дозиметрия
Системы АСРК и ОСМРО
Исследование воздействия излучения
Измерение дозы излучения, поглощаемой пациентом во время радиотерапии, рентгенографии, КТ и других медицинских процедур.
Непрерывный радиационный контроль на объектах, связанных с использованием атомной энергии, а также на прилегающих к ним территориях.
  .
  Изучение влияния ионизирующего излучения на клетки, ткани и органы. Разработка методов защиты от радиации.
4

## Slide 5: Характеристики сцинтилляторов
Световыход — количество фотонов, излучаемых сцинтиллятором при поглощении определенного количества энергии. УЕСВ — условные единицы светового выхода стандартного образца при поглощении гамма-кванта с энергией 662 кэВ. 1 УЕСВ~ 13000 фотон/МэВ
Пластмассовые сцинтилляторы | BC-452 (Pb) | NE-140 (Sn) | EJ-256 (Pb)
Световыход относительно антрацена [2], % | 48 | - | 32
[2] Sato, A., Magi, A., Koshimizu, M., Fujimoto, Y., Kishimoto, S., & Asai, K. (2021). Photoluminescence and scintillation characteristics of Bi-loaded PVK-based plastic scintillators for the high counting-rate measurement of high-energy X-rays. RSC Advances, 11(26), 15581–15589. https://doi.org/10.1039/d1ra01878g
5

## Slide 6: Цели
Задачи
Разработка технологии получения тканеэквивалентных сцинтилляторов на основе полистирола с металлорганическими добавками на основе свинца, олова и сурьмы.
Изготовить партию опытных образцов с различными металлоорганическими добавками.
Исследовать полученные образцы на значение световыхода.
6

## Slide 7: Результаты
Пластмассовые сцинтилляторы | EJ-256 | Органическое соединение Pb | Органическое соединение Sn | Органическое соединение Sb
Световыход, УЕСВ | 0.24 | 0.27 | 0.45 | 0.2
Рисунок 1. Полученные образцы со Pb, Sn и Sb соответственно
7

## Slide 8: Расчеты методом МК
Рисунок 2. Относительная интенсивность генерации оптических фотонов в объеме сцинтиллятора при плотности потока начальных гамма-квантов, соответствующей 1мкЗв/ч
8
Чувствительность при 662 кэВ 69.1 (имп/с)/(мкЗв/ч)

## Slide 9: Расчеты методом МК
Рисунок 3. Относительная интенсивность генерации оптических фотонов в объеме сцинтиллятора при плотности потока начальных гамма-квантов, соответствующей 1мкЗв/ч
9

## Slide 10: Результаты исследований образцов с Pb, Sn
 |  | США | Органическое соединение Pb |  |  | Органическое соединение Sn | 
 |  |  | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 4.1 | 4.2
 | кэВ |  | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
241Am | 60 | 1.12 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 1.12
137Cs | 662 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 1.0
60Co | 1260 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11
N15 | 11.5 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 1.23
N20 | 15.5 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.66 | 0.65
N25 | 19.3 | 0.79 | 0.69 | 0.80 | 0.78 | 0.59 | 0.57
N30 | 23.4 | 0.91 | 0.75 | 0.91 | 0.89 | 0.56 | 0.55
N40 | 31.8 | 1.02 | 0.80 | 1.00 | 0.98 | 0.74 | 0.74
N60 | 46.1 | 1.10 | 0.85 | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 1.03
EJ-256, 0.8 %
10

## Slide 11: Результаты исследований образцов с Pb, Sn
 |  | США | Органическая соль Pb |  |  | Органическая соль Sn | 
 |  |  | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 4.1 | 4.2
 | кэв |  | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
N80 | 65.3 | 0.99 | 0.80 | 1.01 | 0.98 | 1.04 | 1.04
N100 | 87.9 | 0.93 | 0.78 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.95
N120 | 101 | 0.92 | 0.80 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.87
N150 | 118 | 0.95 | 0.82 | 0.96 | 0.94 | 0.82 | 0.82
N200 | 165 | 0.90 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.81
N250 | 211 | 0.88 | 0.81 | 0.90 | 0.89 | 0.80 | 0.80
N300 | 254 | 0.88 | 0.81 | 0.90 | 0.88 | 0.81 | 0.81
Световыход |  | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.95 | 0.95
EJ-256, 0.8 %
11
*Данные предоставлены научно-производственным унитарным предприятием «Атомтех»

## Slide 12: Отработка технологии с Pb
12
Реперные точки отработки технологии получения тканеэквивалентных сцинтилляторов на основе полистирола с содержанием свинца:
Максимальная температура
Наличие активатора
Содержание Pb, % масс.
Геометрический фактор
В течение года проведено всего 18 экспериментальных процессов, каждый из которых продолжался не менее 4-х суток. Сравнительные характеристики пробных процессов представлены в таблице.

## Slide 13: Отработка технологии с Pb
№ | Тмакс, ℃ | Наличие активатора | Содержание Pb, % масс. | Диаметр ампул, мм | Световыход, отн-но EJ-256 | Примечание | 
1 | 150 | - | 0.8 | 46, 58 | 0.54-0.64 | Желтый (окисление) | 
2 | 130 | - | 0.8 | 36, 58, 70 | 0.96-0.98, 0.89 | Наличие черноты в ∅ 70 | 
 |  |  | 1.3 | 58, 70 | 0.92 |  | 
3 | 130 | + | 0.8 | 46 | 0.94 | Пузыри | 
4 | 120 | + | 0.8 | 46 | 0.94 |  | 
5 | 80 | + | 0.8 | 46 | 0.90 |  | 
6 | 80 | + | 0.8 | 46 | 0.89 |  | 
13

## Slide 14: Полученные образцы
14
Рисунок 5. Полученные образцы с содержанием Pb, диаметрами 58, 58, 70, 58 мм. соответственно.
Tмакс = 150 ℃
Tмакс = 60 ℃
Tмакс = 130 ℃
Tмакс = 130 ℃

## Slide 15: Результаты исследований образцов с Pb (2025 г.)
 | Энергия, кэВ | США EJ-256, 0.8 % | Органическое соединение Pb |  | 
Тмакс, ℃ |  |  | 150 | 130 | 130
∅ |  |  | 58 | 58 | 36
109Сd | 22.5 | 0.99 | - | 0.95 | 0.95
241Am | 60 | 1.12 | 1.04 | 1.06 | 1.05
137Cs | 662 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
60Co | 1260 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.14
N15 | 11.5 | 1.18 | 1.27 | 1.26 | 1.39
N20 | 15.5 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.82
N25 | 19.3 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.87
N30 | 23.4 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.96
N40 | 31.8 | 1.02 | 1.00 | 0.92 | 1.04
15

## Slide 16: Результаты исследований образцов с Pb (2025 г.)
 | Энергия, кэВ | США EJ-256, 0.8 % | Органическое соединение Pb |  | 
Тмакс, ℃ |  |  | 150 | 130 | 130
∅ |  |  | 58 | 58 | 36
N60 | 46.1 | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 1.13
N80 | 65.3 | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 1.03
N100 | 87.9 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.97
N120 | 101 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 1.01
N150 | 118 | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 1.01
N200 | 165 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 0.99
N250 | 211 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.97
N300 | 254 | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.96
Световыход |  | 1.00 | 0.56 | 0.75 | 0.82
16
*Данные предоставлены научно-производственным унитарным предприятием «Атомтех»

## Slide 17: Выводы Вопросы, требующие решения:
Определены основные параметры технологического процесса получения тканеэквивалентных сцинтилляторов на основе полистирола с содержанием свинца (Pb) 0.8% и 1.3%
Показано дополнительное влияние геометрического фактора на тканеэквивалентные сцинтилляторы
17
Получение стабильного результата и наработка статистики
Разработка технологии для размера сцинтиллятора более 65 мм

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация:
babin@iftp.ru
АО «Институт физико-технических проблем»