## Slide 1: Разработка и исследование характеристик отечественного устройства детектирования гамма-излучения на основе прецизионного германиевого блока детектирования с системой электроохлаждения
ППСР-2025/г. Санкт-Петербург
Баев М.Н., Туровцев Н.О., Червяков Р.В. (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»)
13.10.25
Изменение темы титульного слайда
Перейти на нужный слайд
На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Макет, после нажатия выбрать шаблон из выпадающего списка
Замена логотипа на титульном слайде
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 27)
Летов А.Г., Ломов А.А., Купцов В.В., Смирнов А.А. (АО «ИФТП»)

## Slide 2: Проблематика
Разработка атомных станций малой мощности для использования в труднодоступных районах.
Необходимость автономного непрерывного контроля радиационных параметров технологических сред.
Невозможность использования азотного охлаждения для германиевых блоков детектирования.
Отсутствие возможности применения импортных серийно выпускаемых германиевых блоков детектирования с электоохлаждением в связи с санкционными ограничениями.
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)

## Slide 3: Цель и задачи работы
Цель - создание устройства детектирования гамма-излучения на основе прецизионного германиевого блока детектирования с системой электроохлаждения, проверка правильности заложенных технических решений и определение основных характеристик.
Задачи работы:
Разработка технического задания на создание устройства детектирования.
Разработка и изготовление устройства детектирования.
Разработка программы и методики испытаний устройства детектирования.
Проведение испытаний устройства детектирования
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)

## Slide 4: Техническое задание
Техническая характеристика | Требования ТЗ
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, МэВ | 0,05÷3,0
Основная относительная погрешность характеристики преобразования (ИНЛ), не более, %: | ±0,05
Энергетическое разрешение макетного образца по гамма-излучению с энергией: 122,06 кэВ (57Co), не более, кэВ: 1332,5 кэВ (60Co), не более, кэВ: | 3,0 4,0
Относительная эффективность регистрации в ППП гамма-квантов для точечной геометрии нуклида 60Co по линии с энергией 1332,5 кэВ, не менее, %: | 10
Предел допускаемой основной относительной погрешности эффективность регистрации в ППП гамма-квантов для точечной геометрии нуклида 60Co по линии с энергией 1332,5 кэВ, не более, %: | ±10
Основные требуемые параметры и характеристики
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)

## Slide 5: Техническое задание
Техническая характеристика | Требования ТЗ
Максимальная входная статическая загрузка, не менее, с-1 | 1ꞏ105
Время установления рабочего режима макетного образца (без учёта времени охлаждения), не более, мин | 30
Время непрерывной работы макетного образца (после установления рабочего режима) не менее, ч | 120
Нестабильность характеристики преобразования за время непрерывной работы (временная нестабильность), не более % |  0,3
Время установления рабочей температуры детектора (не более 100 К), не более, ч | 8
Основные требуемые параметры и характеристики
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)

## Slide 6: Устройство детектирования МО-ГЗ-5КП
Составные части:
устройство детектирования УДЕГ-ОГК-14К в составе:
детекторный блок ДЕГ-ОГК-5Км-01 на основе ОЧГ;
микрокриогенная система ГКМ-02.
блок контроллера БК-02;
блок питания ТОРЕЛ АП-6121.
УДЕГ-ОГК-14К
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
Примечание. Испытания проводились с устройством спектрометрическим СУ-07ЦА (АО "НПЦ "АСПЕКТ" )
БК-02
ТОРЕЛ АП-6121

## Slide 7: Устройство спектрометрическое СУ-07ЦА
Внешний вид устройства спектрометрического СУ-07ЦА
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
Параметр | Значение
Число каналов накапливаемого спектра | 16384
ИНЛ, %, не более | ± 0,02
Временная нестабильность, %, не более | 0,005
Максимальная входная статическая загрузка, не менее, с-1 | 1ꞏ105
Выходное высокое напряжение, В | до 5000
Интерфейс связи | RS-485, USB

## Slide 8: Основная относительная погрешность характеристики преобразования (ИНЛ)
ИНЛ
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
Chart: Номер канала
| 307 | 628 | 1773 | 3408 | 4011 | 6041 | 6861 | 7250 | 13464
 | 59.5 | 121.8 | 344.2 | 661.7 | 778.9 | 1173.2 | 1332.5 | 1408 | 2615.1
Нуклид | Энергия, кэВ (библиотека) | Канал | Энергия, кэВ (расчет) | ИНЛ, %
Am-241 | 59,6 | 307 | 59,5 | -0,004
Eu-152 | 121,8 | 628 | 121,8 | 0,000
Eu-152 | 344,3 | 1773 | 344,2 | -0,004
Cs-137 | 661,7 | 3408 | 661,7 | 0,000
Eu-152 | 778,9 | 4011 | 778,9 | 0,000
Co-60 | 1173,2 | 6041 | 1173,2 | 0,000
Co-60 | 1332,5 | 6861 | 1332,5 | 0,000
Eu-152 | 1408 | 7250 | 1408 | 0,000
Th-228 | 2614,7 | 13464 | 2615,4 | 0,027

## Slide 9: Энергетическое разрешение
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
Источник гамма-излучения с радионуклидами | 57Co | 60Co
Энергия гамма-излучения, кэВ | 122,06 | 1332,5
Энергетическое разрешение (измеренное), кэВ | 2 | 3,4
Энергетическое разрешение (требуемое), не более, кэВ | 3 | 4

## Slide 10: Относительная эффективность регистрации
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
№ | Эффективность регистрации для энергии 1332,5 кэВ (Co-60) на 25 см, отн. ед.
1 | 9,26E-05
2 | 9,58E-05
3 | 9,52E-05
4 | 9,36E-05
5 | 9,56E-05
6 | 9,50E-05
Относительная эффективность регистрации для энергии 1332,5 кэВ (Co-60) на 25 см, % | 7,9
Основная относительная погрешность относительной эффективности регистрации , % | 8,1

## Slide 11: Максимальная входная статистическая загрузка
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
Входная статистическая загрузка, имп/с | ПШПВ, кэВ | Положение максимума ППП, канал | Скорость счета пика, имп/с | Относительное изменение ПШПВ, % | Относительное смещение положения максимума, % | Относительное изменение скорости счета в пике, %
800 | 4 | 6860 | 55 | - | - | -
26000 | 4,8 | 6857 | 36 | 20,0 | 0,04 | 33,7
64000 | 6 | 6843 | 25 | 50,0 | 0,25 | 54,0
92000 | 7 | 6841 | 24 | 75,0 | 0,28 | 56,3
Chart: 
| 800 | 26000 | 64000 | 92000
ПШПВ | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.75
Положение пика | 1 | 0.99956 | 0.99752 | 0.99723
Скорость счета пика | 1 | 0.66294 | 0.46042 | 0.43691

## Slide 12: Нестабильность характеристики преобразования
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
№ | Время с момента включения, ч | Положение пика, канал | 
 |  | 137Cs (661,6 кэВ) | 60Co (1332,5 кэВ)
1 | 0.5 | 3408,10 | 1332,63
2 | 2.3 | 3408,02 | 1332,63
3 | 4 | 3407,96 | 1332,60
4 | 5.8 | 3407,99 | 1332,64
5 | 7.5 | 3408,01 | 1332,61
6 | 9.3 | 3408,02 | 1332,61
7 | 11 | 3408,07 | 1332,65
8 | 12.8 | 3408,02 | 1332,63
9 | 14.5 | 3408,05 | 1332,62
10 | 16.3 | 3408,00 | 1332,60
11 | 18 | 3408,02 | 1332,60
12 | 19.8 | 3407,86 | 1332,56
13 | 21.5 | 3407,83 | 1332,56
14 | 23.3 | 3407,86 | 1332,60
15 | 25 | 3408,15 | 1332,65
Время установления рабочего режима, мин | 30
Нестабильность характеристики преобразования за 24 часа непрерывной работы, %. | 0,02
Время непрерывной работы, ч | не менее 24

## Slide 13: Время установления рабочей температуры детектора
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
№ | Время с момента включения ГКМ-02, мин | Температура детектора Ti, К | ΔTi=Ti-T(i-1), К
1 | 0 | 292 | 0
2 | 15 | 179 | 113
3 | 30 | 150 | 29
4 | 45 | 129 | 21
5 | 60 | 112 | 17
6 | 75 | 100 | 12
7 | 90 | 88 | 12
8 | 105 | 81 | 7
9 | 120 | 80 | 1
10 | 120 | 80 | 0
Время выхода на рабочий температурный режим детектора, ч | 2

## Slide 14: Примеры спектров
С включенной микрокриогенной системой ГКМ-02
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)

## Slide 15: Примеры спектров
С отключенной микрокриогенной системой ГКМ-02
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)

## Slide 16: Устройства детектирования с электроохлаждением
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
Эко ПАК-02-2
(BSI, Латвия)
Canberra Cryo-Pulse
(MIRION TECHOLOGIES, CANBERRA, США)
DSPec c ICS
(ORTEC, AMETEK, США)

## Slide 17: Сравнительная таблица
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)
Техническая характеристика | МО-ГЗ-5КП (требования ТЗ) | МО-ГЗ-5КП (результаты испытаний) | Эко ПАК-02-2 (в корпусе "Monolith" с детектором GCD) | Canberra Cryo-Pulse (с детектором SEGe(GC)) | DSPec c ICS (c детектором GEM)
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, МэВ | 0,05÷3,0 | 0,05÷3,0 | 0,04÷10,0 | 0,04÷10,0 | 0,04÷10,0
ИНЛ, % | ±0,05 | 0,03 | ±0,04 | ±0,025 | ±0,025
Энергетическое разрешение: |  |  |  |  | 
122,06 кэВ (57Co), кэВ | не более 3 | 2 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5
1332,5 кэВ (60Co), кэВ | не более 4 | 3,4 | не более 2,5 | не более 2,4 | не более 2,4
Относительная эффективность регистрации, % | 10 | 7,9 | от 10 до 160 | от 5 до 150 | от 7 до 175
Максимальная входная статическая загрузка, с-1 | не менее 1·105 | < 3·104 | не менее 1·105 | не менее 1·105 | не менее 1·105
Время установления рабочего режима (без учета времени охлаждения детектора), мин | не более 30 | 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30
Временная нестабильность за время непрерывной работы, % | не более 0,3 | 0,02 | не более 1 | не более 0,05 | не более 0,05
Время непрерывной работы, ч | 120 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 8 | не менее 8
Время установления рабочей температуры детектора, ч | не более 8 | 2 | -* | -* | -*
Примечание.* В зависимости от размера детектора

## Slide 18: Выводы
Создано и испытано устройство детектирования.
Определены основные характеристики устройства детектирования.
Необходима доработка конструкции и схемотехнических решений устройства детектирования с целью снижения влияния помех, возникающих при работе газовой криогенной машины на входной тракт детектора для:
обеспечения регистрации гамма-излучения в диапазоне энергий 50-200 кэВ на уровне современных зарубежных образцов;
уменьшения влияние на изменение энергетического разрешения и потери полезного сигнала при увеличении входной статической загрузки;
уход от необходимости использования магниторазрядного насоса.
Проблемы с организацией производства/поставки кристаллов ОЧГ для изготовления гамма-спектрометрических детекторов.
Палитра для использования инструментами «пипетка» и «формат по образцу»
2 цвета
3 цвета
4 цвета
5 цветов
6 цветов
7 цветов
положительная динамика/ результат
Текст
Сноска
1 цвет
Рекомендуемые сочетания цветов
Цвета-индикаторы
Цвет текста
Выделение
обратить внимание!
отрицательная динамика/
результат
Добавление шаблона слайда
1. На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Создать слайд
2. Стрелка вниз в правой части кнопки откроет выпадающий список шаблонов с соответствующими наименованиями на выбор
Замена логотипа на внутренних слайдах
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 36)