## Slide 1
 2023
Республика Беларусь, г. Минск
Научно-производственное унитарное предприятие

## Slide 2
ИМИТАЦИЯ ОБЪЕМНЫХ МЕР АКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАКРЫТОГО ТИПА
НА СПЕКТРОМЕТРЕ МКС-АТ1315
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ
Кийко А.А., Семерикова В.В.
УП “АТОМТЕХ”

## Slide 3
Поверка средств измерения
Поверка средств измерений подтверждает соответствие средств измерения требованиям метрологических нормативных документов.
объемные меры активности
источники типа ОСГИ
плоские источники

## Slide 4
Оборудование
Одновременное и селективное измерение активности радионуклидов в питьевой воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, строительных материалах, почве, других объектах окружающей среды.
Обеспечение экспресс-анализа стандартизированных проб плавок металла на радиационную чистоту.
Компьютерная обработка спектров с применением метода максимального правдоподобия
Автоматический учет плотности пробы
Одновременное накопление и обработка спектров
Методическое обеспечение измерений
Гамма‑бета‑спектрометр МКС‑АТ1315

## Slide 5
Спектрометр МКС-АТ1315
В спектрометрическом режиме осуществляется набор и анализ аппаратурного спектра гамма-излучения, определение радионуклидного состава пробы, расчет активности.
Спектрометрический режим
Радиометрический режим
Расчет активностей в радиометрическом режиме осуществляется с использованием информации с двух детекторов одновременно.

## Slide 6
3.5 Определение основной относительной погрешности и проверка диапазонов измерений объемной (удельной) активности радионуклидов 137Cs и 90Sr радиометрическим методом | Эталонные источники по ГОСТ 8.033 типа ОРР или ОМАСН с радионуклидами 139Се, 137Cs, 88Y, 90Sr+90Y при плотности 1,0 г/см3, номинальная ОА (УА) от 1103 до 2,5104 Бк/л (Бк/кг), погрешность 6 %
3.6 Определение основной относительной погрешности при измеренииобъемной (удельной) активности радионуклидов в диапазоне энергий от 50 до 3000 кэВ спектрометрическим методом | 
3.7 Определение минимальной измеряемой активности радионуклидов 137Cs, 40K и 90Sr радиометрическим методом | 
3.8 Определение эффективности регистрации гамма-канала | 
Поверка спектрометра МКС-АТ1315
Объем использования объемных источников при поверке стационарного гамма-бета спектрометра МКС-АТ1315

## Slide 7
Имитация объемной пробы CS-137
Сравнение аппаратурного спектра точечного источника 137Cs и спектра, полученного от образцового радионуклидного раствора.

## Slide 8
Имитация объемной пробы CS-137
Стальные насадки-рассеиватели, используемые для имитации объемных проб, содержащих 137Cs, точечным источником типа ОСГИ

## Slide 9
Имитация объемной пробы CS-137
Геометрия взаимного расположения насадок и точечного источника 137Cs
1 – место установки источника ОСГИ;
2 – насадка № 1;
3 – насадка № 2;
4 – блок детектирования.
Геометрия 4
Спектр, полученный при измерении точечного источника 137Cs в геометрии 4, в сравнении с спектром, полученным от образцового радионуклидного раствора.

## Slide 10
Имитация спектров малой удельной активности
Геометрия 3
1 – место установки источника ОСГИ
2 – насадка № 1
3 – насадка № 2
4 – блок детектирования.
Спектр, полученный при измерении точечного источника 137Cs активностью 100Бк в геометрии 3, в сравнении с фоновым спектром
Геометрия взаимного расположения насадок и точечного источника 137Cs

## Slide 11
Коэффициенты перехода
Геометрия измерения УА | Геометрия расположения ОСГИ | Общий коэффициент перехода , (кг∙с∙Бк)/(имп∙л) | Активность источника ОСГИ, Бк | Имитируемая УА, Бк/кг
Сосуд Маринелли 1,0 л | Геометрия 3 | 130 | 50 | (5,00±1,00)
 | Геометрия 4 | 9,6 | 50 | (6,76±1,35)∙10
 | Геометрия 4 | 8,6 | 103 | (1,51±0,30)∙103
 | Геометрия 4 | 8,8 | 104 | (1,48±0,30)∙104
 | Геометрия 4 | 9,0 | 105 | (1,44±0,29)∙105
Плоский сосуд 0,5 л | Геометрия 4 | 11,4 | 105 | (3,37±0,67)∙105
Плоский сосуд типа «Дента» 0,1 л | Геометрия 4 | 12,2 | 105 | (9,24±1,85)∙105
Коэффициенты перехода от активности точечного источника 137Cs, к удельной активности объемной пробы

## Slide 12
Имитация объемной пробы 90Sr
Спектры, полученные от плоских источников типа 5С0, 4С0, 3С0, 1С0 различной активности, в сравнении со спектром объемной пробы (ОМАСН), содержащей радионуклид 90Sr.

## Slide 13
Расчет оптимальной толщины рассеивателя
Пластиковые рассеиватели, размещающиеся в верхней части блока защиты и полностью закрывающие входное окно БДБ. Применяются для получения необходимого коэффициента перехода от активности плоского источника типа 1СО к удельной активности объемной пробы.

## Slide 14
Расчет оптимальной толщины рассеивателя
Аппаратурные спектры, полученные с разными рассеивателями
Рассеиватель, толщиной 11 мм эффективно снижает скорость счета и является оптимальным для использования в ограниченном объеме блока защиты.

## Slide 15
Имитация объемной пробы 90Sr
1 – место установки источника 1С0;
2 – насадка № 1;
3 – блок детектирования; 4 –рассеиватель.
Геометрия 5
Геометрия взаимного расположения рассеивателя и плоского источника типа 1С0
Спектр полученный от плоского источника типа 1С0, при последовательном размещении его на насадке, и расположении рассеивателя

## Slide 16
Коэффициенты перехода
Геометрия измерения УА | Геометрия расположения источника 1СО (1С0) | Общий коэффициент перехода , (кг∙с∙Бк)/(имп∙л) | Активность источника 1СО (1С0), Бк | Имитируемая УА, Бк/кг
Сосуд Маринелли 1,0 л | Геометрия 5 | 458 | 102 | (5,22±1,04)∙10
 |  | 487 | 103 | (4,91±0,98)∙102
 |  | 582 | 104 | (4,11±0,82)∙103
 |  | 587 | 105 | (4,08±0,82)∙104
Плоский сосуд 0,5 л | Геометрия 2 | 8,5 | 103 | (2,56±0,51)∙104
Плоский сосуд типа «Дента» 0,1 л | Геометрия 2 | 8 | 103 | (8,22±1,64)∙104
Плоский сосуд 0,2 л | Геометрия 2 | 8,1 | 103 | (2,68±0,54)∙104
Плоский сосуд 0,03 л | Геометрия 3 | 14,6 | 102 | (4,51±0,90)∙103
Коэффициенты перехода от активности плоского источника типа 1С0, к удельной активности объемной пробы

## Slide 17
Заключение
Применение широко используемых источников типа ОСГИ и 1СО совместно с насадками-рассеивателями обеспечивают условия необходимые и достаточные для проведения поверки стационарного гамма-бета спектрометра МКС-АТ1315.

## Slide 18
Республика Беларусь
220005, Минск, ул. Гикало, 5
Тел./Факс: +375-17-270-81-42
info@atomtex.com
www.atomtex.com
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!