## Slide 1: ПОГРУЖНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ АКВАТОРИЙ И ПОДВОДНЫХ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр ЛСРМ»
2025

## Slide 2: Новые задачи
Радиоэкологический мониторинг акваторий имеет ряд особенностей при проведении измерений водной среды в местах локализации подводных радиационно-опасных объектов (ПРОО), судов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) и в окрестностях АЭС. Требуется разработка средств измерения и индикаторов полей гамма и нейтронного излучений для работ на значительных глубинах в широком диапазоне измерений.

## Slide 3: Новые диапазоны измерений
Расширение необходимых диапазонов измерения (МЭД) гамма-излучения, плотности потока нейтронов в водной среде, необходимость измерения спектров гамма-излучения в широком диапазоне энергий и с высоким энергетическим разрешением, измерение плотности потока нейтронов от фоновых значений до СЦР требует разработки совершенно новых глубоководных средств измерения и индикаторов.

## Slide 4: Назначение и область применения
Комплекс контроля радиационной обстановки глубоководный предназначен для измерения и индикации МЭД гамма-излучения, потока и энергии гамма- квантов, плотности потока нейтронов при решении задач:
- оценки состояния подводных радиационно- опасных объектов;
- обнаружение и идентификация радионуклидов в подводных радиационно- опасных объектах и объектах окружающей среды;
- подводный мониторинг радиационной обстановки акваторий.
Обеспечивает измерение:
- амбиентного эквивалента мощности дозы гамма-излучения;
- потока и энергии гамма- квантов;
- плотности потока нейтронов;
- индикацию мощности дозы гамма-излучения и потока нейтронов за пределами диапазона средств измерения
- определение радионуклидного состава и объёмной активности объектов внешней среды: (вода морская; донные отложения);

## Slide 5: Состав комплекса
программно-аппаратный комплекс состоит из:
- трех автономных измерительных каналов регистрации гамма и нейтронного излучений и одного индикаторного:
блок детектирования гамма-излучения дозиметрический,
блок детектирования нейтронного излучения дозиметрический,
спектрометр одно- двухканальный гамма-излучения ,
индикатор гамма- нейтронного излучения для высоких уровней воздействия,
блок интерфейса передачи данных с герметичными подводными кабелями передачи данных;
автоматизированного рабочего места (АРМ) с программным обеспечением

## Slide 6: Компоновка комплекса
- четыре автономных измерительных канала регистрации гамма и нейтронного излучений:
- блок коммутации для обеспечения питания, связи с ТНПА или НН, или накопления данных в автономном режиме;
- программного обеспечения (ПО) ГИС «Акватория» и поверочного ПО LinKSGN-R

## Slide 7: Внешний вид блоков детектирования глубоководных

## Slide 8: Перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик назначения блока детектирования гамма-излучения дозиметрического
Наименование параметра, единица величины | Номинальное значение, рабочий диапазон | Допустимое отклонение | Требование к точности (погрешности) измерений
Диапазон измерений МЭД фотонного излучения, Зв/ч | от 1,0·10-7 до 1,0·102 |  | 25%
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении МЭД, % | ±25 % |  | 
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского и гамма- излучения, МэВ | от 6,0·10-2 до 3 |  | 15%
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений МЭД фотонного излучения в рабочих условиях эксплуатации при воздействии внешнего фактора: температуры, качки и наклонов | ±10 % |  | 10%
Энергетическая зависимость в диапазоне энергий регистрируемого рентгеновского и гамма-излучения, %, в пределах | от -25 до +30 |  | 10%
Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 мин |  | ±0,006 мин
Время непрерывной работы, ч, не менее | 10 ч |  | ±0,006 ч
Нестабильность показаний за время непрерывной работы 10 часов, % | ±5 % |  | ±0,5 %

## Slide 9: Перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик назначения блока детектирования нейтронного излучения дозиметрического
Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения и пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора с БДКН-01, мЗв/ч | от 1,0 ·10-4 до 10 | ±35 % | 10%
Диапазон измерений плотности потока нейтронов с известным энергетическим распределением и пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора с БДКН-01, с-1 см-2 | от 0,1 до 104 | ±25 % | 0,5 мм
Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения прибором с БДКН-01, МэВ | от 2,5∙10-8 до 14 |  | 30%
Относительная чувствительность для типовых источников нейтронного излучения при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы прибора с источником нейтронов Eн: |  |  | 
Тепловые, Eн=0,025 эВ | 51,3 ± 10,3 | ± 10,3 | 20%
Ra-y-Be, Eн=100 кэВ | 12,20 ± 1,20 | ± 1,20 | 10%
252Cf, Eн=2,13 МэВ | 1,17 ± 0,12 | ± 0,12 | 10%
Pu-a-Be, Eн=3,7 МэВ | 1,0 | 1,0 | 10%
Pu-a-Be, Eн=4,16 МэВ | 0,83 ± 0,08 | ± 0,08 | 10%
Наименование параметра, единица величины | Номинальное значение, рабочий диапазон | Допустимое отклонение | Требование к точности (погрешности) измерений

## Slide 10: Перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик назначения спектрометра двухканального гамма-излучения
Канал 1- Устройство спектрометрическое рентгеновского и гамма-излучения МСА527 CZT
Диапазон регистрируемых энергий фотонного излучения, МэВ | от 0,02 до 3 МэВ | 
Пределы допускаемой основной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность), % | ±0,5 % | ±0,12
Относительное энергетическое разрешение по линии гамма-излучения с энергией 661,7 кэВ эталонного источника Cs-137, %, не более | 4,5 | ±0,5
Эффективность регистрации гамма-излучения в пике полного поглощения радионуклида Cs-137 по линии 661,7 кэВ, с-1·Бк-1, не менее | 5,0·10-7 | ±10 %
Наименование параметра, единица величины | Номинальное значение, рабочий диапазон | Допустимое отклонение

## Slide 11: Перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик назначения спектрометра двухканального гамма-излучения
Канал 2- Погружная спектрометрическая система для определения радионуклидного состава воды и донных отложений ПССВ
Диапазон регистрируемых энергий фотонного излучения, МэВ | от 0,05 до 3 | 
Пределы допускаемой основной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность), % | ±1,0 | 0,24
Относительное энергетическое разрешение по линии гамма-излучения с энергией 661,7 кэВ эталонного источника Cs-137, %, не более | 10 % | ±1 %
Максимальная входная статистическая загрузка, с-1, не менее | 1·105 с-1 | 
Относительное изменение разрешения по линии гамма-излучения ППП с энергией 661,7 кэВ при максимальной загрузке спектрометрического измерительного канала, %, не более | 15 % | ±1,5 %
Относительное смещение положения ППП с энергией 661,7 кэВ при максимальной загрузке, %, не более | 1 % | ±0,3 %
Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 мин | 
Время непрерывной работы, ч, не менее | Не ограничено | 
Нестабильность показаний за время непрерывной работы 10 часов, % | ±1 % | 
Наименование параметра, единица величины | Номинальное значение, рабочий диапазон | Допустимое отклонение

## Slide 12: Общий вид индикатора гамма-нейтронного излучения

## Slide 13: Перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик назначения индикатора гамма-нейтронного излучения
Диапазон индикации плотности потока нейтронов, cм-2·с-1 | от 1,0·109 до 1,0·1014 (С эмиттером 25 см и ЗЧУ 105 В/А) | 
Начальная чувствительность ДПЗ к условной плотности потока нейтронов, приведенная к 1 м номинальной длины эмиттера, А·м2·с | (12,0±1,2) · 10-24 | ±1,2·10-24
Чувствительность ДПЗ к мощности поглощенной дозы гамма-излучения 60Co, приведенная к 1 м номинальной длины эмиттера, А·с/Гр | (0,8±0,08) ·10-10 | ±0,08·10-10
Наименование параметра, единица величины | Номинальное значение, рабочий диапазон | Допустимое отклонение
На предельных флюенсах нейтронов 1,0·1014 cм-2·с-1 ток 4,0·10-6 А, при мощности дозы 1,0·104 Гр/час ток 5,6·10-11 А, что позволяет работать в смешанных гамма-нейтронных полях
Детектор прямого заряда ДП3.02

## Slide 14: Перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик назначения индикатора гамма-нейтронного излучения
Блок индикатора гамма-нейтронного излучения In
Диапазон индикации плотности потока нейтронов, cм-2·с-1 | от 1,0·104 до 1,0·109
Наименование параметра, единица величины | Номинальное значение, рабочий диапазон
Диапазон индикации МЭД фотонного излучения, Зв/ч | от 1,0·101 до 1,0·104

## Slide 15: Программное обеспечение LinKSGN-R 7.ЛСРН.412131.205.000.10

## Slide 16: Экранная форма модуля управления блоком детектирования гамма-излучения БД1

## Slide 17: Экранная форма управления БД2 блоком детектирования нейтронного излучения

## Slide 18: Экранная форма гамма-спектрометра двухканального БД3

## Slide 19: Экранная форма управления индикатором гамма-нейтронного излучения БД4

## Slide 20: Создание наряда для проведения измерений

## Slide 21: Программное обеспечение LinKSGN-R 7.ЛСРН.412131.205.000.10
ПО предназначено для установки на ПЭВМ с операционной системой (ОС) семейства Astra Linux.
ПО предназначено для работы на х86/х64 платформе, для использования на ARM или подобной совместимой архитектуре.

## Slide 22: ГИС «Акватория»

## Slide 23: Двухканальное исполнение для МЧС

## Slide 24: ООО «НИЦ «ЛСРМ»: производство инноваций, передовые спектрометрические технологии

## Slide 25: СПАСИБО за внимание!
ООО «НИЦ «ЛСРМ»
Контактная информация:
ООО «НИЦ «ЛСРМ», г. Зеленоград,
+7 (495) 109-99-97
info@niclsrm.ru
Генеральный директор Пономаренко Андрей Викторович, к.т.н.
Заместитель генерального директора – главный метролог
Лебедева Татьяна Георгиевна
Начальник управления проектами
Каширина Марина Сергеевна