## Slide 1
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы фотонного излучения ДТГ-4: 40 лет выпуска и применения
А.И. Непомнящих, В.Ф. Ивашечкин
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН
E-mail: ainep@igc.irk.ru

## Slide 2
Введение
Требование к ТЛД
ТЛД на основе LiF:Mg,Ti
Детекторы нейтронов
Применение детекторов ДТГ-4
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол
Заключение
Содержание

## Slide 3
Введение
Метод термолюминесцентной дозиметрии (ТЛД) является ведущим в индивидуальном дозиметрическом контроле, так как этот метод отвечает широкому спектру требований к комплексу приборов для индивидуальной дозиметрии внешнего облучения. При современном развитии электронных систем дозиметрические параметры комплекса ТЛД, если детекторы обеспечивают, позволяют полностью реализовать требования к индивидуальной дозиметрии.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 4
Широкий диапазон измеряемых доз
Широкий диапазон энергий от 0,03 до 10 МэВ, (тканеэквивалентность)
Линейная зависимость показаний от дозы в диапазоне измеряемых доз
Длительное хранение запасенной светосуммы (более года)
Многократность использования
Точность измерения
Для детекторов смешанных полей гамма-нейтронного излучения - избирательность
Требуемые характеристики
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 5
LiF – тканеэквивалентность
В Институте геохимии СО РАН впервые в мире разработаны монокристаллические детекторы ДТГ-4 на основе LiF:Mg,Ti и оригинальный способ выращивания однородных по чувствительности монокристаллов заданной конфигурации с разбро-сом по чувствительности не превышающем ±15 %.
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
Наиболее полно этому комплексу требований удовлетворяют детекторы на основе фтористого лития.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 6
К началу наших исследований, несмотря на большое количество работ, в кристаллах LiF:Mg,Ti не были установлены ни модели центров окраски и люминесценции, ни механизмы возбуждения активато-рной люминесценции, ни процессы запасания энергии ионизирующего излучения.
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 7
КТВ кристаллов LiF:Mg,Ti
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 8
Полученные нами результаты однозначно свидетельствует, что в кристаллах LiF активированных магнием, происходит радиационно-стимулированное восстановление двухзарядного магния до однозарядного и атомарного состояний.
Рис. Спектры поглощения LiF:Mg после рентгеновского облучения при 85 К, нагрева до 390 К (1) и последующего обесцвечивания кристаллов в полосе 4,0 эВ в течении 15 (2), 30 (3), 45 (4), 285 мин (5) при комнатной температуре;
6-последующий нагрев кристалла до 370 К. а – увеличение концентрации центров при 5,5 эВ при фото (1) и термообесцвечивании (2) центров 4,0 эВ.
*А.И. Непомнящих, Е.А. Раджабов, А.В. Егранов Центры окраски и люминесценция кристаллов LiF. Hовосибирск, Наука, 1984, 112 с.
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 9
Модели центров:
Механизм ТСЛ в кристаллах LiF:Mg,Ti
- Mg+ центр
- Mg0 центр
Пик 5
Mg+ - X3- → H+e0 → (TiO)* → hγ
Пик 7
Mg0 - X3- → H+e0 → (TiO)* → hγ
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
*А.И. Непомнящих, Е.А. Раджабов, А.В. Егранов Центры окраски и люминесценция кристаллов LiF. Hовосибирск, Наука, 1984, 112 с.
**A.Л. Шлюгер, С.Н. Мысовский, А.И. Непомнящих. Квантово-химическое моделирование магниевых центров в кристаллах LiF // Оптика и спектроскопия, 66, 1989, p.599-603.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 10
Однородность !
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
*С.Н. Мироненко, А.В. Егранов, А.И. Непомнящих. Поведение фронта кристаллизации при выращивании монокристаллов методом Стокбаргера // Тез.лекций и докладов 3 Всесоюзной школы по физ-хим. основам получ. матер. электр. техн. Улан-Удэ, 1981, с.89.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 11
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
*А.И. Непомнящих, С.Н. Мироненко. Способ получения монокристаллических де-текторов на основе фтористого лития // Патент РФ № 1707088
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 12
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
В 1983 году межведомственной комиссией были проведены в ИГХ СО РАН приемочные испытания термолюминесцентного детектора ДТГ-4 и утверждены Госстандартом СССР технические условия ТУ 50.477-85. Детекторы ДТГ-4 были реализованы в комплекте индивидуальных дозиметров КИД-8С, принятом на снабжение приказом ГК ВМФ № 010 от 03.01.90 (Акт в/ч 27177 от 8 декабря 1994 года) и КДТ-02. В настоящее время детекторами ДТГ-4 комплектуются все термолюминесцентные комплексы для индивидуального дозиметрического контроля, выпускаемые предпри-ятиями РФ.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 13
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
Детекторы ДТГ-4 обладают уникальным комплексом свойств: тканеэквивалентность (Zэфф=8,2), миниатюрность, длительное сохранение информации, отсутствие влияния мощности дозы до 1011 рад/сек, низкий предел измеряемой дозы (50 мкЗв), широкий диапазон энергий ионизирующего излучения (15-10000 кЭв), многократность использования (более 500 раз), химическая инертность и слабая чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Отсутствие специальных режимов термообработки для повторного применения обеспечивают простоту и надежность дозиметрического датчика и измерительной установки для достижения высокой точности регистрации.
*А.И. Непомнящих, С.Н. Мироненко, Г.П. Афонин, А.И. Селявко. Монокристаллические детекторы на основе фтористого лития // Атомная энергия, 58,1985, с.257-259
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 14
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
Детекторы широко использовались во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В результате в Институте геохимии в 1986 году был создан опытный участок по производству детекторов ДТГ-4, произведено и поставлено потребителям более 1 миллиона детекторов, которыми были оснащены создаваемые в стране центры индивидуального дозиметрического контроля. В 2015 году были разработаны и введены взамен ТУ 50.477-85 технические условия «Детекторы термолюминесцентные монокристаллические ДТГ-4» ТУ 436400-002-03533702-2015, по которым в настоящее время Институт производит детекторы. Объем выпуска составляет 50-60 тысяч детекторов в год.
Чернобыль – 26 апреля 1986 года.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 15
Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
№ | Наименование технических характеристик | Норма
1. | Геометрические размеры детекторов, мм: диаметр высота | 4,50 ± 0,2 0,90 ± 0,1
2. | Нижний предел измеряемой дозы, Зв | 5×10-5
3. | Воспроизводимость (коэффициент вариации) показаний детекторов, %, не более | ± 5
4. | Линейность показаний детекторов в диапазоне доз 5×10-5 - 2 Зв не более , % | ± 15
5. | Энергетическая зависимость к фотонному излучению в диапазоне: - 15-100 кэВ, не более, % - 100-10 000 кэВ, не более, % | ± 35 ± 5
6. | Радиационная стойкость детектора должна быть не хуже 1×102 Зв. При этом изменение чувствительности детектора не должно превышать, % | ± 15
7. | Многократность использования детектора, без его разрушения, не менее | 500
8. | Стабильность показаний детекторов при хранении в течении года, % - при температуре 298К - при температуре 328К (55 0 С) | - 5 - 15
10. | Отношение показаний детекторов поглощенной дозы бета излучения (Sr90-Y90) к поглощенной дозе гама излучения (Со60) | 1
11. | Отклонение чувствительности детекторов в одной партии (сопровождаемой одним паспортом) при доверительной вероятности 0,95, не более | ± 15
*Детекторы термолюминесцентные монокристаллические ДТГ-4 // ТУ 436400-002-03533702-2015

## Slide 16
Детекторы нейтронов
На основе монокристалла 7LiF:Mg,Ti, используя нелинейную зависимость запасания энергии на Mg0 - центрах были созданы детекторы ДТГН-2 гамма-нейтронного излучения с нижним пределом измерения доз нейтронов 0,05 сГр в смешанном поле гамма-нейтронного излучения. (источник Cf252)
*A.I.Nepomnyashikh, V.G. Chernov, B.I. Rogalev. Dosimetric Characteristics of Gamma-neutron Detectors // Radiation Protection Dosimetry, 33,N1-4, 1990, p.159-162.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 17
E = - (Af+Af2+Am2M2+Ac)E
F = (Af - Af2F)E
M2 = Am2M2E
M1 = Am2M2E-Am1M1Ne+Am0M0Np
T = Atp(Т0-T)Np-AteTNe
P = Ap(P0-P)Np
Ne = - (Am1M1+AteT)Ne
Np = - (Ap(P0-P)+Atp(T0-T)Am0M0)Np
M0 = Am1M1Тс-Am0M0Np
Схема процессов, происходящих в LiF:Mg,Ti под действием ионизирующего излучения
Детекторы нейтронов
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 18
Зависимости концентраций F – (1,1a), Mg+ центров- (2,2a), Mg0 центров – (3,3a) от плотности возбуждения в треке.
*А.И. Непомнящих, Б.И. Рогалев, В.Г. Чернов. Запасание радиационно-наведенных магниевых центров в кристаллах LiF:Mg,Ti // Оптика и спектроскопия, 66, 5, 1989, с. 1058-1062.
Детекторы нейтронов
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 19
Созданы физические основы избирательного детектирова-ния смешанных полей гамма-нейтронного излучения на основе использования термо-люминесцентных монокристал-лических систем с сущест-венно зависящими от локаль-ной плотности возбуждения процессами запасания энергии на примесных центрах захвата
КТВ 7LiF:Mg,Ti при облучении гамма- и смешанным гамма-нейтронным излучением
*А.И. Непомнящих. Примесные центры, радиационные и фотохимические процессы с их участием в кристаллах фтористого лития // Автореферат докторской диссертации. Рига-1988, 41 с.
Детекторы нейтронов
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 20
Разработана теория и реализован метод избирательной термолюми-несцентной дозиметрии смешанных полей гамма-нейтронного излучения на основе использования термолю-минесцентных монокристалличес-ких систем с существенно зависящи-ми от локальной плотности возбуж-дения процессами запасания энер-гии на примесных центрах захвата
*A.I.Nepomnyashikh, V.G. Chernov, B.I. Rogalev. Dosimetric Characteristics of Gamma-neutron Detectors // Radiation Protection Dosimetry, 33,N1-4, 1990, p.159-162.
**B.I. Rogalev, S. Mysovsky, A.I.Nepomnyashikh, V.G. Chernov. Mechanism of Storage of Ionising radiation Energy in LiF:Mg,Ti Crystals // Radiation Protection Dosimetry, 33, N1-4, 1990, p.15-18.
Детекторы нейтронов
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 21
Реализация метода избирательной термо-люминесцентной дози-метрии смешанных полей гамма-нейтрон-ного излучения.
ДТГН-2 - НПДД – 50 мрад при n/ɣ отношении равным 1
*V. Cherepanov, V. Chernov, A. Nepomnyashikh, B. Rogalev, E. Somikov.UNIC-02 Uni-versal complex For Thermolumi-nescent Measurment // Nucl. Tracks Radiat. Meas., 21, 1993, p.81-83.
**А.И. Непомнящих, Л.Л. Синников, С.Н. Мироненко, Ю.Н. Тарасенко, И.И. Соловьев. Средство измерений повышенной точности на основе монокристаллов фтористого лития // В сб.: Люминесцентные приемники и преобразователи ионизирующего излучения. Тарту, 1987, с. 75-84.
Детекторы нейтронов
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 22
ДТУ – 01М (дозиметры ДТУ-1, ДТУ-1А. ООО «Научно-производственное предприятие «ЛТ», г. Санкт-Петербург, ул. Псковская 20, Литер А, пом. 20-Н
Применение детекторов ДТГ-4
Доза-ТЛД,
ООО НПП «Доза», а/я 50, г. Москва, Зеленоград, 124460
ДТЛ-02, (ДТГ-4)
ТЛД-3, (ДТГ-4)
ДВНГ-М, (ДТГ-4-6, ДТГ-4-7)

## Slide 23
Применение детекторов ДТГ-4
Комплексы АКИДК-302 индивидуального дозиметрического контроля,
г. Ангарск, Ангарский филиал ООО «Новоуральский приборный завод

## Slide 24
Применение детекторов ДТГ-4
Основные заказчики ДТГ-4
ООО «НПЦ» ЛТ», г. Санкт-Петербург
ООО НПП «Доза», г. Зеленоград
АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» (Курский завод «Маяк»)
ООО «Атомлайн», г. Балашиха
ООО «ЦентрИон», г. Санкт-Петербург
ООО «МЕДТЕХАТОМПРОЕКТ», г. Казань
ООО «МАССИСТЕМ» Республика Беларусь, г. Минск
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» г. Санкт-Петербург
ГУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница г. Иркутск

## Slide 25
ИДК персонала
ФГУП «РАДОН»
Филиал «Сибирский территориальный округ ФГУП «РАДОН» г. Иркутск
Директор: Герасименко Александр Сергеевич.
1987-2002 годы в Иркутском спецкомбинате «Радон», директор, заслуженный эколог РФ Минаев Эдуард Александрович,
при участии Института геохимии СО РАН, была создана лаборатория радиационного контроля, включающая в том числе группу ИДК, которая обслуживала более 70 организаций Иркутской области.
Однако, в настоящее время головная организация ФГУП «РАДОН» г. Москва (Генеральный директор, Лужецкий Алексей Владимирович) не согласовывает Иркутскому филиалу договора на проведение ИДК персонала сторонних организаций, включая медицинские организации, якобы из-за малой стоимости отдельных договоров.

## Slide 26
Наличие изотопов:
Li6(n,α)T3 → σ = 940 барн; Li6, содержание в природном - 7,42 %
B10(n, α(Ɣ))Li7 → σ = 3840 барн. B10, содержание в природном - 18,4 %
Gd157(Ɣ) → σ = 250000 барн, содержание в природном - 20,47 %
[σ] – 1 барн = 1*10-24 см2
В качестве основы стекла был выбран тетраборат лития (Li2B4O7).
Относительно простое получение методом твердофазного синтеза и легирование РЗЭ.
Низкая температура плавления - 915°С.
Прозрачность в диапазоне 250-2000 нм
Тканеэквивалентность (Zэфф.≈ 7,4)
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол
Тканеэквивалентные детекторы

## Slide 27
Метод твердофазного синтеза.
В качестве исходных компонентов использовались Li2CO3 и H3BO3 в соответствии со стехиометрией тетрабората лития.
Уравнение реакции:
Li2CO3 + 4 H3BO3 → Li2B4O7 + CO2 + 6H2O
Li2CO3
H3BO3
300°C
750°C
Схема метода:
Бораты лития
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол
*Мамонтова С.Г., Дергин A.А., Непомнящих А.И., Канева Е.В. Особенности синтеза три- и тетрабората лития в субсолидусной области. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2020;10(1):6-13

## Slide 28
Синтезированный тетраборат лития плавили в муфельной печи при температуре 920°С в платиновых тиглях. Расплав выливался на платиновую подложку. Для изготовления легированных образцов, в тетраборат лития перед плавлением добавляли необходимые РЗЭ.
Образец стекла.
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол

## Slide 29
Спектры поглощения измерялись на спектрофотометре LAMBDA 950 компании PerkinElmer.
Рисунок 4. Спектры поглощения полученных стекол.
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол
*А.А. Дергин, С.Г. Мамонтова, А.И. Непомнящих. Люминесцентные стекла на основе боратов лития// Физика и химия стекла, 2021, 4, стр. 421-427

## Slide 30
Спектры возбуждения и фотолюминесценции стекол, легированных Gd3+ и Eu3+. Возбуждение Gd3+ измерялось по полосе 317 нм, свечение – по полосе 264 нм. Возбуждение Eu3+ измерялось по полосе 614 нм, свечение – 394 нм.
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол
Notes: 30

## Slide 31
Спектры рентгенолюминесценции стекол на основе тетрабората лития а) и б) LTB: Eu-Gd, в) и г) LTB: Sm-Gd.
а)
б)
в)
г)
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол
Notes: 31

## Slide 32
а) Схема энергетических уровней, б) время затухания люминесценции
а)
б)
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол
Notes: 32

## Slide 33
Бораты стронция
В качестве исходных компонентов использовались SrO и H3BO3 в соответствии со стехиометрией тетрабората лития. Уравнение реакции:
SrO + 3H3BO3 → SrB6O10
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол

## Slide 34
Спектры возбуждения и свечения стёкол на основе L2B4O7: Eu3+
При отжиге стекол на основе LTB при температуре 550 градусов C в течение 12 часов наблюдается уменьшение интенсивности свечения полос в районе 615 нм, соответствующих полосам свечения Eu3+. Интенсивность полос возбуждения также падает. В то же время появляются полосы свечения 388, 410 нм, которые возбуждаются в полосе 272 нм, соответствующие полосам свечения Eu2+.
При отжиге при температуре 500 градусов такого эффекта не наблюдается. При отжиге при 600 градусах стекло практически полностью кристаллизуется.
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол

## Slide 35
Спектр свечения и возбуждения стекла на основе SrB4O7:Eu3+ после прокалки при температуре 700 0С в течение 12 часов в восстановительной атмосфере
Спектр свечения и возбуждения стекла на основе SrB4O7:Eu3+
Сцинтилляционные детекторы на основе боратых стекол

## Slide 36
Заключение
Термолюминесцентные монокристаллические детек-торы ДТГ-4 на основе LiF:Mg,Ti, разработанные Институтом геохимии СО РАН в комплекте с современ-ными комплексами в полной мере обеспечивают требо-вания индивидуального дозиметрического контроля.
Работами ИГХ СО РАН показано, что на основе 7LiF:Mg,Ti возможно создание термолюминесцентного комплекса для индивидуального дозиметрического контроля в смешанных полях гамма-нейтронного излучения.
Показано, что на основе стекол боратов стронция, активированных европием возможно создание эффективного тканеэквивалентного сцинтиллятора фотонного излучения, а при соактивировании диспрозием – тепловых нейтронов.

## Slide 37
Спасибо за внимание