## Slide 1
Республика Беларусь, г. Минск
 2025
Научно-производственное унитарное предприятие

## Slide 2
Быстров Е.В., Кожемякин В.А., Коновалов Е.А., Масюкович М.В.,
Ничипорчук А.О., Прибылев С.В., Чирикало В.А.
Санкт-Петербург
2025
XVII международное совещание «Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии»
имени В.Н. Даниленко
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОГРУЖНОГО СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО IN SITU МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ СРЕД
Научно-производственное унитарное предприятие

## Slide 3
Назначение
Измерение энергетического распределения регистрируемого гамма-излучения
Поиск и обнаружение источников гамма-излучения
Поиск и обнаружение потока нейтронов
Идентификация гамма-излучающих радионуклидов
Радиационный мониторинг пресной и морской воды, донных отложений (измерение удельной активности радионуклидов)
Решение иных задач радиационного контроля
Спектрометр МКС-АТ6104ДМ

## Slide 4
Технические характеристики измерительного канала | Устройство детектирования (УД) МКС-АТ6104ДМ |  |  |  |  |  |  | 
Детектор | БДКГ-11М, NaI(Tl) Ø 63×63 мм; |  |  |  |  |  |  | 
Энергетический диапазон регистрации гамма-излучения | 70 – 3000 кэВ |  |  |  |  |  |  | 
Количество каналов АЦП | 1024 |  |  |  |  |  |  | 
Интегральная нелинейность | не более 1 % |  |  |  |  |  |  | 
Максимальная входная стат. загрузка | 105 с-1 |  |  |  |  |  |  | 
Время непрерывной работы | не менее 8 ч |  |  |  |  |  |  | 
Относительное энергетическое разрешение для энергии 662кэВ радионуклида 137Cs | Не более 8,5 % |  |  |  |  |  |  | 
Пределы обнаружения радионуклидов в водной среду для доверительной вероятности P=0,95 при интегральной фоновой скорости счета не более 9 имп/с | Радионуклид |  | 131I | 137Cs |  | 134Cs |  | 60Co
 | Время обнаружения, с |  | Удельная активность, Бк/кг |  |  |  |  | 
 | 0.3 |  | 390 | 190 |  | 145 |  | 290
 | 1 |  | 60 | 30 |  | 25 |  | 45
 | 2 |  | 25 | 10 |  | 10 |  | 15
 | 10 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1
Диапазон измерений удельной активности радионуклидов в доверительных границах погрешности измерений ±(20 – 50)% для доверительной вероятности P=0,95 в воде (геометрия 4Pi), Бк/кг | 131I | 137Cs |  |  | 134Cs |  | 60Co | 
 | 3−106 | 3−106 |  |  | 3−106 |  | 3−106 | 
Диапазон измерений удельной активности радионуклидов 137Cs и 134Cs в донных отложениях в доверительных границах погрешности измерений ±(20 – 50) % в геометрии измерения 2Pi при условии равномерного распределения контролируемых радионуклидов в слое более 20 см (геометрия 2Pi) | 50 − 106 Бк/кг |  |  |  |  |  |  | 
Технические характеристики УД МКС-АТ6104ДМ
IP68

## Slide 5
Характеристики | Лебедка электромеханическая морская (ЛЭМ)
Электропитание ЛЭМ | от сети переменного тока напряжением (100 – 240) В и частотой (50 – 60) Гц через блок питания ЛЭМ
Электропитание УД | от источника питания, встроенного в ЛЭМ, напряжением +12 (+2,0; −1,5) В и выходным током не менее 1 А
Глубина погружения УД (длина кабеля глубоководного) | 100 м
Скорость вращения катушки ЛЭМ | От 0 до 15 об/мин
Максимальная скорость подъёма и погружения ЛЭМ УД | 5 м/с
Точность погружения и подъёма ЛЭМ | ± 0,5 м
Электромагнитная совместимость по ГОСТ 30969-2002 для оборудования класса А | 
Устойчивость к электростатическим разрядам по СТБ IEC 6000-4.2-2011 | испытательный уровень 3 (воздушный и контактный разряды) критерий качества функционирования А
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю СТБ IEC 61000-4-3-2009 | испытательный уровень 2 критерий качества функционирования А
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 | испытательный уровень 3 критерий качества функционирования А
устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | испытательный уровень 3 критерий качества функционирования А
Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по СТБ IEC 61000-4-6-2011 | испытательный уровень 2 критерий качества функционирования А
Технические характеристики ЛЭМ МКС-АТ6104ДМ
 | Размеры | Масса
УД | Ø125×740 мм | 7.3 кг
ЛЭМ | 800×1250×900 мм | 135 кг
МУС | 518×415×220 мм | 10 кг
IP65

## Slide 6
Состав спектрометра МКС-АТ6104ДМ
Лебедка электромеханическая (ЛЭМ)
Устройство детектирования
Разъёмы подключения кабелей данных и питания
Модуль управления спектрометром (МУС)
Панель подключения МУС
Блок питания ЛЭМ
Технологическая рама для транспортировки ЛЭМ
Кабель питания ЛЭМ
25м
Кабель данных
15м

## Slide 7
Принципиальная схема спектрометра с ЛЭМ

## Slide 8
Органы управления ЛЭМ и спектрометром
Панель управления ЛЭМ с джойстиком
Контрольная проба для стабилизации
Размещение УД в держателе
Приемник ГНСС на держателе
Модуль управления спектрометром (МУС)
Пульт дистанционного управления ЛЭМ (ПДУ)

## Slide 9
Эксплуатация и хранение ЛЭМ
Рабочее положение ЛЭМ
Положение хранения ЛЭМ
ЛЭМ в положении хранения с чехлом
Рукоятка ручного управления на штурвале
Блок электропривода в кожухе

## Slide 10
Управление ЛЭМ: Автоматизированное и ручное
Стопор ручного управления ЛЭМ
Кнопка аварийной остановки
Функциональные режимы работы ЛЭМ

## Slide 11
Программное обеспечение «RadSeaScanner»
Предназначено для управления спектрометром в ручном и автоматическом режиме с использованием лебедки электромеханической морской
Работает под операционной системой Windows 7 и выше
Библиотека радионуклидов: Am-241, Ba-133, Ce-139, Co-60, Cs-134, Cs-137, Eu-152, I-131, I-133, Mn‑54, Mo-99, Na-22, K-40, Ra-226, Th-232

## Slide 12
Основные режимы работы «RadSeaScanner»
Режим «Стабилизация» позволяет выполнить подстройку энергетической шкалы УД
Режим «Сканирование» является основным режимом работы спектрометра и используется для поиска, обнаружения, идентификации и измерения удельной активности гамма-излучающих радионуклидов на заданной глубине в пределах от 2 метров до 100 метров в воде и донных отложениях.
Режим «Спектрометрия» предназначен для экспертного измерения энергетического распределения гамма-излучения без необходимости его расположения в водной среде. Набранный спектр может использоваться для визуальной оценки наличия ППП, получения информации (количество зарегистрированных импульсов) в заданном энергетическом диапазоне.
Режим «Настройки» предназначен для конфигурации параметров спектрометра и ЛЭМ

## Slide 13
Режим Сканирование «Автоматический (поиск)»
Предназначен для быстрого автоматического поиска источников гамма- или нейтронного излучения в толще воды или на дне.
Поиск выполняется путем погружения УД до максимальной рабочей глубины или дна и подъема до минимально рабочей глубины.
Если в процессе погружения сработает тревога алгоритма POISSON, то погружение останавливается и запускается категоризация – процесс определения характера излучения алгоритмом STEWARD, который длится 30 секунд. Если будет подтвержден техногенный характер излучения, то запускается процесс набора спектра гамма-излучения, идентификации радионуклидов и расчета их удельной активности. Иначе тревога считается ложной. В любом случае погружение будет продолжено. В процессе подъема УД тревоги возможны, но процесс подъема уже не прерывается.

## Slide 14
Режим Сканирование «Автоматический (измерения)»
Предназначен для проведения автоматического измерения энергетического распределения гамма-излучения вне зависимости от результатов работы алгоритмов обнаружения, категоризации и идентификации.
Измерения выполняются по мере погружения УД в воду с заданным шагом (задается в режиме «Настройки» «шаг измерения») и последующим набором спектра гамма-излучения, идентификации радионуклидов и расчетом удельной активности. Достигнув максимальной рабочей глубины или дна, выполняется подъем до минимально рабочей глубины. В процессе подъема УД тревоги возможны, но процесс подъема уже не прерывается.

## Slide 15
Режим Сканирование «Вручную»
Предназначен для проведения операций по поиску и обнаружению источников гамма- или нейтронного излучения, измерений амплитудного распределения гамма-излучения, удельной активности идентифицированных радионуклидов, проведения радиационного мониторинга воды и донных отложений.
Используя органы управления ЛЭМ, оператор вручную может опустить УД на произвольную глубину или расположить его горизонтально на дне, провести измерение энергетического распределения гамма-излучения и при обнаружении превышений над фоновым излучением выполнить идентификацию и измерение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов.
При расположении УД на дне и показании гироскопа (90±10)° станет доступна возможность измерения удельной активности техногенных радионуклидов 134Cs и 137Cs и естественного радионуклида 40К в донных отложениях с учетом эффективной толщины загрязненного слоя.

## Slide 16
Калибровка спектрометра для измерения активности
Геометрия 4PI
(вода)
Геометрия 2PI
(донные отложения)
Зависимость эффективности регистрации в геометрии 4PI (вода)
Математическое моделирование

## Slide 17
Эффективный радиус
Восстановленный теоретический спектр
Скорость счета импульсов в области пика полного поглощения
Относительное отклонение скорости счета импульсов от источника заданного радиуса r относительно источника скорости источника условно бесконечного радиуса
Эффективный радиус источника в заданной геометрии измерения

## Slide 18
Эффективные радиус и объём источника в геометрии 4PI
Зависимость эффективного радиуса источника от энергии гамма-излучения
Зависимость эффективного объёма источника от энергии гамма-излучения

## Slide 19
Калибровка спектрометра для измерения активности
Экспериментальная апробация калибровок для проведения измерений удельной активности
гамма-излучающих радионуклидов в воде
Препарат 60CoCl2 (Кобальт-60 хлорид) – паспорт №5257 от 28.11.2016. Ёмкость полимерная в металлической обрешетке объёмом 1м3
Препарат 139CeCl2 (Церий-139 хлорид) –, паспорт №8452/3 от 31.08.2023. Ёмкость полимерная объёмом 0,5 м3
Ёмкость полимерная объёмом 1 м3 для фоновых измерений и проверки обнаружения нейтронного излучения

## Slide 20
Калибровка спектрометра для измерения активности
Зависимость эффективности регистрации в геометрии 4PI (вода)
Экспериментальная апробация
В связи с тем, что в качестве объёмных мер использовались ёмкости, геометрические размеры которых не позволяли воспроизвести эффективный радиус для указанных выше энергий гамма-излучения, была внесена поправка на объём в полученную в результате моделирования зависимость эффективности регистрации гамма-излучения. Измерения были выполнены на 16 образцах УД спектрометра. Отклонения результатов измерений удельной активности радионуклидов с использованием полученной зависимости эффективности регистрации находились в пределах ± 6 % для всех 16 образцов УД спектрометра.

## Slide 21
Источник быстрых нейтронов закрытый плутоний-бериллиевый типа ИБН-18. Плотность потока быстрых нейтронов от источника в телесный угол 4PI ср. 5,47·104 с-1 на 07.09.2023
Обнаружение нейтронного излучения
Гамма-излучение, образующееся в результате реакции нейтронного захвата
на ядрах H, O, Na и Cl
(Prompt Gamma Rays Neutron Reaction)

## Slide 22
Обнаружение нейтронного излучения
Спектры гамма-излучения, образующегося в результате реакции нейтронного захвата, при расположении УД в водной среде на разном расстоянии от Pu-Be источника нейтронов

## Slide 23
Программное обеспечение «RadSeaObserver»
Предназначено для анализа и визуализации результатов радиационного мониторинга спектрометром МКС-AT6104ДM (включая режим реального времени) с привязкой данных на местности, таких, как спектры, скорость счёта импульсов, активность радионуклидов в виде графиков и путевых точек на карте, а также по глубинам.
RadSeaObserver позволяет выполнять пересчёт активности радионуклидов, используя локальную библиотеку радионуклидов, для более детальной экспертной оценки результатов радиационного сканирования

## Slide 24
В первом квартале 2024 г. осуществлена поставка 14 комплектов погружного спектрометра глубоководного МКС-АТ6104ДМ с лебедкой электромеханической морской для эксплуатации на морских судах в ОАЭ.
Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» выражает благодарность за тесное сотрудничество и профессионализм коллективу
ООО «Роботизированные системы»

## Slide 27
Республика Беларусь
220005, Минск, ул. Гикало, 5
Тел./Факс: +375-17-270-81-42
info@atomtex.com
www.atomtex.com
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!