## Slide 1
Лучший молодой метролог ВНИИМ-2025
Измерение удельной активности раствора радионуклида 108mAg и уточнение квантовых выходов гамма-линий 108mAg с целью создания спектрометрических источников для калибровки гамма-спектрометров.
Заневский А.В. Жуков Г.В. Нагорнова Е.С. Сэпман С.В. Терещенко Е.Е.

## Slide 2
108mAg
Внешний вид ампулы

## Slide 3
Спектрометрия гамма-излучений
Задачи, которые решает гамма-спектрометрия:
Установление изотопного состава вещества;
Определение активности образца;
Метод неразрушающего контроля

## Slide 4
Цель работы
Целью данной работы является уточнение калибровочной кривой спектрометра рентгеновского и гамма-излучения.
?
Кривая эффективности спектрометра рентгеновского и гамма-излучения

## Slide 5
Установка УЭА-7 из состава ГЭТ 6-2016
Установка УЭА-7 с сцинтилляционным блоком детектирования для воспроизведения единицы активности методом 4πγ-счета

## Slide 6
Расчет чувствительности установки методом
Монте-Карло, определение активности 108mAg
Моделирование методом
Монте-Карло
Метод Монте-Карло позволяет моделировать излучение вещества и просчитывать различные варианты событий, вычисляя чувствительность установки для данного радионуклида.
В данном случае при «розыгрыше» 106 вариантов, была получена чувствительность, равная η = 0,910 (неопределенность 1,0 % для k=2).
Используя полученную чувствительность, по формуле:
Находим удельную активность раствора (приведена на 01.02.2025):
Ауд = 408 кБк/г (неопределенность 2,0 % для k=2)

## Slide 7
Изготовление точечных источников, их измерение
Внешний вид точечного источника в геометрии ОСГИ
108mAg, номер источника | А (УЭА-7), Бк | Uc (k=2)
№1 | 11780 | 2,0
№2 | 14720 | 2,0
№3 | 5270 | 2,0
(Значение активности приведено на 01.02.2025)

## Slide 8: Бюджет неопределенности измерения 108mAg на установке УЭА-7
где u(n) – относительная стандартная неопределённость измерений скорости счёта импульсов от радионуклидного источника
u(nф) – относительная стандартная неопределённость измерений скорости счёта импульсов фона.
u(η) – относительная стандартная неопределённость чувствительности установки, рассчитанная методом Монте-Карло.

## Slide 10
Определение эффективности спектрометра
Кривая эффективности спектрометра
Е, кэВ | Ɛ | Uc (k=2)
434 | 2,06 ・ 10-3 | 3,0
614 | 1,51 ・ 10-3 | 4,0
723 | 1,32 ・ 10-3 | 4,0

## Slide 11: Таблица 1 Результаты измерений активности 108mAg на дату измерений
№ источника | УЭА-7, кБк | Uc (k=2) | УЭА-3, кБк | Uc (k=2) | Отличие, %
№2 | 14,74 | 2,0 | 14,67 | 2,0 | 0,22
№7 | 27,97 | 2,0 | 27,89 | 2,0 | 0,14

## Slide 12: Таблица 2 — Значения квантовых выходов, I
 | γ‑линии |  |  |  |  | 
 | 433,94 кэВ |  | 614,28 кэВ |  | 722,91 кэВ | 
 | I, % | Uc, % (k=2) | I, % | Uc, % (k=2) | I, % | Uc, % (k=2)
Эта работа | 87,9 | 2,2 | 87,8 | 2,3 | 89,2 | 2,3
LNHB, [3] | 90,1 | 1,2 | 90,5 | 3,2 | 90,8 | 3,2
INL, [4] | 90,5 | - | 89,8 | 2,0 | 90,8 | 2,0
ГСССД, [5] | 91,8 | 3,6 | 92,3 | 3,6 | 92,4 | 3,6

## Slide 13
Спасибо за внимание!

## Slide 14
Перспективы
Представляется логичным продолжение исследования 108mAg другими доступными для нас абсолютными методами измерений — методом β-γ совпадений и методом двойных-тройных совпадений (TDCR) в жидком сцинтилляторе.
Также перспективным направлением работы может стать внесение в стандартный комплект ОСГИ источника на основе 108mAg.
Преимущества источника ОСГИ на основе 108mAg — больший период полураспада, чем у радионуклидов, имеющих гамма-излучения близких энергий (134Cs, 137Cs).

## Slide 15: Выводы
Проведено измерение удельной активности раствора 108mAg методом 4πγ-счета на Государственном первичном эталоне единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета- частиц и фотонов радионуклидных источников ГЭТ 6-2016. Изготовлены точечные источники и проведено их измерение на установках УЭА-7 и УЭА-3 абсолютными методами с получением достоверных значений активности. Проведена калибровка гамма-спектрометра — государственного вторичного эталона единиц активности радионуклидов, рег. № 2.1.ZZB.0421.2022. Также произведено уточнение квантовых выходов для гамма-квантов 108mAg с энергиями 434 кэВ, 614 кэВ и 723 кэВ. Результатом работы стало улучшение функциональных характеристик государственного вторичного эталона единиц активности радионуклидов и уточнение ядерно-физической константы для 108mAg.